Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь)

|  | Для заинтересованных лиц |
| --- | --- |

Запрос коммерческих предложений

для проведения процедуры закупки на поставку расходных медицинских материалов

ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» Минздрава России (г.Пермь) (далее по тексту- Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку расходных медицинских материалов:

1.Общие положения.

1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.

1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.

2.Наименование и описание требуемого товара.

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (критерии эквивалентности) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заглушка с инъекционной мембраной Код ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр Лок; инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, полиуретан, силикон; без латекса. Тип соединения: Люэр Лок, male. Цвет – желтый. | Шт. | 10300 |
| 2 | Фильтр-канюля Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности, с автоматическим аспирационным клапаном. Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с фильтрами; соединитель Люэр лок; защитная крышка Снэп Лок; клапан для автоматического открытия/закрытия аспирационного канала при подсоединении/отсоединении шприца. Используемые материалы: Поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, мембрана фильтров Супор. Фильтр воздушного канала - Диаметр пор 0.45 микрон. Фильтр аспирационного канала - Диаметр пор 5 микрон Соединение - Люэр лок. | Шт. | 10150 |
| 3 | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования. | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером, педиатрический. Назначение: Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Рентген-контрастный полиуретан. Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителями Люэр лок, маркировкой каналов и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G/1,2 мм, длина катетера не менее 13 см. Каналы: дистальный 22G (поток не менее 10 мл/мин), проксимальный 22G (поток не менее 10 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки имеют не менее двух отверстий для подшивания. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель. | Шт. | 300 |
| 4 | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования.Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Трио Пед S 508 32.50.13.110-00005159 | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с трехканальным катетером, педиатрический. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителями Люэр лок, маркировкой каналов и зажимом. Наружный диаметр катетера 16G/1,7 мм, длина катетера 8 см. Каналы: дистальный 20G (поток не менее 30 мл/мин), медиальный 22G (поток не менее 15 мл/мин), проксимальный 22G (поток не менее 15 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель. | Шт. | 100 |
| 5 | Игла спинальная длинная, с ликвор-идентификатором Код КТРУ: 32.50.13.110-00003897Игла спинальная, одноразового использования Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты "Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования." | Назначение: выполнение люмбальной пункции и/или проведение спинальной анестезии Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 22G, длиной не менее 120 мм, с микропрецизионным срезом дистального кончика типа "Стилет"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала. Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы; ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы; | Шт. | 25 |
| 6 | Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру Код КТРУ: 32.50.13.110-00004586 Катетер для периферических сосудов Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты "Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования." | Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру, для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови, со встроенной удлинительной линией и специальным гемостатическим клапаном. Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона), 20G/1,08 мм х 160 мм, с гладкой атромбогенной поверхностью, полностью совместим с тканями и кровью, особая форма кончика облегчает введение катетера и обеспечивает хорошее скольжение при установке. Фиксирующие крылья - мягкие крылья из полиуретана легко прилегают к коже, имеют не менее двух отверстий для подшивания. Удлинительная линия, из полиуретана длиной не менее 7 см, позволяет подсоединить шприц, линию для измерения давления на удалении от места пункции, что уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций. Гемостатический клапан не влияет на результаты измерения артериального давления, открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении, высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции. Интродьюсерная игла из нержавеющей стали 20G; 0,95 х на 70 мм, цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника, имеет винтовое соединение Люэр лок. Проводник из нержавеющей стали длиной не менее 45 см, диаметром 0,025 дюйма имеет гибкий прямой кончик, диаметр проводника соответствует диаметру катетера. | Шт. | 60 |
| 7 | Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру Код КТРУ: 32.50.13.110-00004586 Катетер для периферических сосудов Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты "Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования." | Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру, для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови, со встроенной удлинительной линией и специальным гемостатическим клапаном. Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона), 1,29 мм х 160 мм, с гладкой атромбогенной поверхностью, полностью совместим с тканями и кровью, особая форма кончика облегчает введение катетера и обеспечивает хорошее скольжение при установке. Фиксирующие крылья - мягкие крылья из полиуретана легко прилегают к коже, имеют не менее двух отверстий для подшивания. Удлинительная линия, из полиуретана длиной не менее 7 см, позволяет подсоединить шприц, линию для измерения давления на удалении от места пункции, что уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций. Гемостатический клапан не влияет на результаты измерения артериального давления, открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении, высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции. Интродьюсерная игла из нержавеющей стали 18G; 1,30 мм х 70 мм, цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника, имеет винтовое соединение Люэр лок. Проводник из нержавеющей стали длиной не менее 45 см, диаметром 0,035 дюйма имеет гибкий прямой кончик, диаметр проводника соответствует диаметру катетера. | Шт. | 160 |

3.Требования к качеству товара.

Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.Место доставки товара.

614013, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.

5.Сроки поставки товара.

Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта и до 16 декабря 2020 года партиями  в объеме и ассортименте по заявке заказчика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

6. Форма, срок и порядок оплаты.

Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 30 календарных дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).

7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Предоставляются.

8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	- российский рубль.

9. Размер обеспечения заявки - 1 % от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения контракта- 10 % начальной (максимальной) цены контракта.

11.Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – март 2020 года.

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

Информацию необходимо направить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).